Приложение № 5

УЧАСТНИК:

Седалище и адрес на управление:

ЕИК/Булстат:

Банкова сметка:

ДО

МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД,

ГР. ПЕРНИК

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на  нови еднотипни хемодиализни апарати и водоочистваща машина за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание, открито по реда на ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа на персонала и безплатна гаранционна поддръжка на  нови еднотипни хемодиализни апарати и водоочистваща машина за нуждите на  МБАЛ» Рахила Ангелова» АД

1. Предлаганата от нас медицинска апаратура:

| № | Минимални технически и функционални характеристики- заложени от Възложителя | Модел/ Фирма произиводител | Съответств ие с „да“ или „не“ | Забележки, № от страницата от каталог, техическа документация и др. съответстващ на описанието на конкретния параметър |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |  |  |  |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак |  |  |  |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |  |  |  |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |  |  |  |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |  |  |  |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |  |  |  |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |  |  |  |
| 8 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |  |  |  |
| 9 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |  |  |  |
| 10 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |  |  |  |
| 11 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |  |  |  |
| 12 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |  |  |  |
| 13 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |  |  |  |
| 14 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |  |  |  |
| 15 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |  |  |  |
| 16 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |  |  |  |
| 17 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |  |  |  |
| 18 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |  |  |  |
| 19 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |  |  |  |
| 20 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |  |  |  |
| 21 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |  |  |  |
| 22 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част. |  |  |  |
| 23 | Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |  |  |  |
| 24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток. |  |  |  |
| 25 | Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. |  |  |  |
| 26 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V |  |  |  |
| 27 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и |  |  |  |
| 28 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |  |  |  |
| 29 | Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |  |  |  |
| 30 | Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра |  |  |  |
|  | ВОДООИСТВАЩА МАШИНА |  |  |  |
| 1 | Модулът за предварително очистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката. |  |  |  |
| 2 | Модулът за предварително очистване да притежава две двойки филтри за фино филтриране със сменяеми патрони 50/10 микрона и 5/1 микрона. |  |  |  |
| 3 | Модулът за предварително очистване да притежава омекотител с две колони и два резервоара за реагент. Наличие на проточна регенерация и автоматика за да има контрол на предварително зададените стойности за твърдост. Да гарантира твърдост на обработената вода < 1о dH (0.2 mmol/l). |  |  |  |
| 4 | Модулът за предварително очистване да притежава карбонов филтър – колона с повишена абсорбираща способност и автоматизирано управление на промивката. Да гарантира свободен хлор < 0.1 ppm. |  |  |  |
| 5 | Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да притежава микропроцесорно управление с осветен текстов дисплей. |  |  |  |
| 6 | Електронният блок за управление да има възможност за автоматично / ръчно промиване на модула за обратна осмоза и на системата за снабдяване с пермеат. |  |  |  |
| 7 | Електронният блок за управление да има възможност за контрол на нивото на вградения в системата буферен съд. |  |  |  |
| 8 | Електронният блок за управление да има наличие на програмируем контрол със 7-дневен календар–часовник, включващ опции за автоматичен start/stop, stand by и авто-промивка. |  |  |  |
| 9 | Модулът за обратната осмоза да бъде мобилен с модулен дизайн даващ възможност за бъдещо надграждане. |  |  |  |
| 10 | Шасито да бъде изработено от неръждаема стомана и прахово боядисано. |  |  |  |
| 11 | Захранването да бъде трифазно 380 – 400V/ 50 Hz , 16A CEE щепсел. |  |  |  |
| 12 | Консумираната електроенергия да бъде не по-вече от 4.5 KVA. |  |  |  |
| 13 | Производителността на модула за обратна осмоза да бъде 1000 л/ч при температура на входящата вода 15оC. |  |  |  |
| 14 | Блокирането на преминаващи през системата бактерии и ендотоксини да бъде > 99%. |  |  |  |
| 15 | Системата да работи със затворен пермеатен ринг и диапазон на производителността от 55 до 75% (да се настройва от оператора чрез потребителския интерфейс на системата). |  |  |  |
| 16 | Системата да изпълнява автоматизирана химическа дезинфекция с необходимата точност, сигурност и безопасност на дезинфекционния цикъл на RO модула и пермеатен ринг. |  |  |  |
| 17 | Да има автоматизирана програма за почистване на калциевите отлагания със съответните дезинфектанти. |  |  |  |
| 18 | Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за мрежово свързване чрез FTP (File Transfer Protocol) връзка. Чрез тази връзка да се осъществява достъп до SD (Secure Digital) картата. Чрез последната да се извършва софтуерно обновяване или евентуална промяна на оперативните данни и настройки на системата. Да има възможност за дистанционно наблюдение от диализната зала, през компютърна мрежа и отдалечен достъп през интернет, чрез вграден в системата web сървър. |  |  |  |
| 19 | Електронният блок за управление към модула обратна осмоза да има възможност за директна връзка между осмоза и компютър чрез crossover (обърнат) кабел или през компютърна мрежа. |  |  |  |
| 20 | Обратната осмоза да бъде оборудвана със система за пестене на вода, която да бъде “динамична”, с цел значително намаляване на разходите за изразходваната вода. Същата да разполага с буферен съд за смесване на пермеат и омекотена вода, който да е с вместимост 20 литра. |  |  |  |
| 21 | Системата за обратна осмоза да притежава външен модул за следене на производителността (l/h), налягането на пермеатен ринг (+ регулатор) и порт за вземане на проба. |  |  |  |
| 22 | Модулът за предварително очистване да притежава пясъчен филтър – колона с автоматизирано управление на промивката. |  |  |  |

(опишете предлаганата от вас медицинска апаратура, на какви изисквания отговаря, съответствието му с техническите спецификации на възложителя, доставката, монтажа, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и др.)

2. Срокове, свързани с поръчката:

Срокът за доставката, внедряването и ефективното функциониране на медицинската апаратура е ........................дни /

/не по-дълъг от 30/тридесет/ дни от влизане в сила на договора/.

3. Гаранционният срок и гаранционно обслужване на предлаганата от нас

медицинска апаратура е ……………месеци, (не по малко от 24 месеци).

(Опишете условията за валидност на гаранцията).

4.Срокове за отстраняване на дефекти.

Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се в периода на

гаранционния срок гаранционни повреди, дефекти и отклонения на доставената и внедрена медицинска апаратура.

4.1. Срок на реакция до ...............часа (не по-вече от 24 часа) /в работни дни/

и до ....................часа(не по-вече от 72 часа) /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя.

4.2. Срок за отстраняване на повреда до .............работни дни (не по-вече от 3 работни дни) от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект.

В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в

рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

5. Декларираме, че при невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 10 дни, ще осигурим оборотна апаратура, която ще монтираме и въведем в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на медицинската апаратура, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата

6. Декларираме, че предлаганата медицинска апаратура е нова,                                                                                                                       неупотребявана и   нерeциклирана и произведена не по рано от 2017 година.

7. Декларираме, че сме оторизирани за продажба и сервиз на предлаганата медицинска апаратура от фирмата – производител……………………………………………………….

/наименование/

8. Приемаме Договорът за доставка да се сключи по реда на чл. 114 от ЗОП- договор под условие, като след осигуряване на финансирането Възложителят заплаща договорената  цена в срок до 20 (двадесет) дни след доставката, монтажа и пуска в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата и представяне от наша страна предвидените документи /фактури, приемно-предавателни протоколи/

9. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок на подаване на офертите.

10. Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата  и гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.;

11.  В случай, че бъдем определени за изпълнители приемаме задължението да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора и документите по чл.112 от ЗОП.

Прилагаме:

Документи, от които е видно съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации (технически документи на производителя /каталози, брошури/, представени на български език, върху които са отбелязани конкретни параметри на офертата)

До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

--------------------------------------------------- (име и фамилия)

---------------------------------------------------- (дата)

------------------------- (длъжност на  управляващия/представляващия участника)

-------------------------------------------(наименование на участника)